## Sheet1
PW31E继电保护测试仪采购清单
序号 | 名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | PW31E继电保护测试仪 | 北京博电新力电气股份有限公司 | 交流电流 输出范围 3x0～30A/相 准确度 ±0.1%，(0.5A～20A) ±1mA，(0.2A～0.5A) ±0.1%，(20A～30A) 分辨力 1mA，(0.1A～10A) 10mA，(10A～30A) 最大功率 ≥270VA/相，3x30A时 电流上升下降时间 <100µs 谐波失真度（THD%） ≤0.5%，(0.5A～Imax) 频率 10Hz～1kHz 幅频特性 幅度变化≤±0.1%～0.5% (10Hz～1kHz) 输出时间 连续输出，＜10A/相时 ＞70s，10～20A/相时 ＞15s，20～30A/相时 异常工况报警 过载、失真、开路自动检测并告警 交流电压 输出范围 4 x0～120V/相 准确度 ±0.1%，(2 V～120V) ±2mV，(0.2V～2V) 分辨力 1mV，(0.2V～10V) 10mV，(10V～120V) 最大功率 ≥60VA/相 电压上升下降时间 <100µs 谐波失真度（THD%） ≤0.5%，(2 V～120V) 频率 10Hz～1kHz 幅频特性 幅度变化≤±0.1%～0.5% (10Hz～1kHz) 输出时间 额定条件下连续输出 异常工况报警 过载、失真、开路自动检测并告警 交流电流、电压同步误差 10µs 频率 输出范围 10～1000Hz 准确度 ＜1mHz ，(10 Hz～65Hz) ＜10mHz，(65 Hz～450Hz) ＜20mHz，(450 Hz～1000Hz) 分辨力 0.001Hz 输出特性 能叠加2～20次任意幅值(小于额定值)的谐波及直流 相位 输出范围 0-359.9º 准确度 ±0.2° 分辨力 0.1° 直流电压 输出范围 0 V～300V 准确度 ±10mV，(0.5V～5V) ±0.5%，(5V～300V) 分辨力 1 mV，(0.5V～5V) 10mV，(5V～300V) 最大功率 50W，110V时 100W， 220V时 异常工况报警 过载自动保护 直流电流 输出范围 0 A～20A 准确度 ±5mA，(0.2A～1A) ±0.5%，(1A～20A) 分辨力 1mA，(0.2A～10A) 10mA，(10A～20A) 最大功率 200W，(20A，10V) 异常工况报警 过载自动保护 开入量 数量 8 类型 30V～250V (DC)或空接点(自动识别) 采样频率 10kHz 时间分辨力 100µs 最大测量时间 1.50×105 s 计时误差 ±1ms (0.001s～1s) ±0.1%（1s～1.50×105 s) 计数功能 <3kHz (脉宽>150µs) 电气隔离 8对开入电气隔离 门槛阻抗参数(设为空接点) 5kΩ…13kΩ 开出量 数量 4 类型 接点不分极性（软件控制） 交流容量 Vmax：250V(AC)/Imax：0.5A 直流容量 Vmax：250V(DC)/Imax：0.5A 同步特性 同步附件(可选购) PIRIG-B01(时间B码转换设备) PGPS02(卫星同步设备) 供电电源 额定电压 220V (AC) 允许电压 176V～253V(AC) 额定频率 50Hz 允许频率 40～60Hz 电流 10A(max) | 1 | 套 |  |  | 功能特性要求 1、测试仪功能 1.1仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 1.2所有仪器应具备详细的中文说明书。 1.3仪器必须保证测试准确度，仪器的工作电源必须保证测试过程的安全可靠。 1.4仪器中的按钮等应有明显的功能标志。 1.5屏幕显示和操作说明应采用国际标准名称。 1.6选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。 1.7仪器应有自动保护功能，防止如试验过程突然停电等意外情况对仪器造成损坏。 1.8准确回放包含20次谐波的暂态信号波形，满足各种测试与分析要求。能实现GPS对时多端同步回放，可接受COMTRADE格式及国内常用录波器和保护录波数据文件。 1.9主控板采用FPGA+DSP的方案，内嵌工控机计算机，嵌入式Windows XP系列操作系统，面板嵌入式滚轮轨迹鼠标、键盘操作，可外接鼠标、键盘, 独立脱机测试不必外接 PC 机。 1.10装置可储存试验报告，并可用U盘直接读取，全自动计算正、负、零序量和各种短路故障量以及一、二次侧的有功、无功、功率因数等。 1.11测试仪必须具有独有的输出波形监视和录波功能， 4电压+3流输出波形示波，7路模拟量+12路开关量录波，录波时间不小于60S。 1.12仪器必须具备GPS同步试验功能同步控制各测试仪输出，原则上同步控制的继电保护测试仪台数不受限制，通过状态序列测试模块组成测试逻辑，方便灵活仿真实验，如线路纵联差动调试、母差保护调试等。 2、测试仪特性要求 2.1 可对各种继电器（如电流、电压、反时限、功率方向、阻抗、差动、低周、同期、频率、直流、中间、时间等）及微机保护进行检定。 2.2 可模拟单相至三相的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。 2.3 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值。 2.4 能进行故障回放，实时存储测试数据，显示矢量图，联机打印报告。 2.5试验装置的电压源输出端短路或电流源输出端开路时，均不应对试验装置自身和被试继电器、保护及安全自动装置造成危害。 2.6仪器采用线性电源的原理，电源控制速度快、波纹小，输出电流响应速度要求≤100s，输出电压响应速度要求响应速度≤100s。 2.7 必须具有真正独立直流电压源，独立电压源不能采用交流通道出直流的方式，该电压源调节范围0-300V大小任意调节输出。 2.8实验报告：能够导出WORD、PDF格式的文件, 保护试验报告应具有灵活的输出格式，可自由编辑试验报告格式,通过编辑报告内容与格式，可灵活编辑变电站信息和被测装置性息，测试结果直观明了，可自动评估测试结果。 2.9交流电压源带负载能力：输出电压120V时,要求带负载能力不小于60VA/每相。 2.10交流电流源带负载能力: 输出电流5A时负载能力不小于3Ω/每相。 2.11采用逐点变频技术，每周波输出达600点。电流波形光滑无毛刺，真正的电力系统波形。采用完全无人为干扰的精度校准方式，即测试仪，电脑，高精度仪表三者之间形成闭环回路，然后通过专用精度调试软件全自动的对测试仪的输出精度进行校准，完全无人为因素干扰。 2.12采用大型集中风冷散热器，将风道与箱内电路板电子元器件完全隔离，并在机箱内形成负压防止有害气体、粉尘对电路的污染，保证长期工作后机内电路的清洁；采用智能风机系统，风量由机箱内的温度传感器控制，很好的解决了仪器由于散热不好，导致的输出不稳定，精度不准不能长时间运作等问题。.2.13电源控制速度快，波纹小；电流、电压输出的稳定性高；抗冲击能力强，输出无冲击现象；仪器的散热性能好，电源调整反应速度快，工作产生的噪声低。 3、测试功能要求 装置应满足DL/T624-2010 《继电保护微机型试验装置技术条件》中要求的各项测试功能： 1.适用范围 a)保护测试设备： 电磁型继电器； 发电机及变压器差动保护测试； 自动准同期装置测试； 低周减载和低压减载保护测试； 线路纵联差动保护双端测试； b)可控标准电流、电压源： 可控产品的研发与调试； 产品质量检测； c)电力系统仿真： 各类瞬态、暂态故障仿真； 系统震荡仿真； 高频收发信机模拟； 瞬态数据回放； RTDS仿真数据实时转换及输出； d)通用校准设备： 电度表校准（0.5级，单相或三相）； 变送器校准； 同步相量装置校准； 电力故障录波校准； 各类测量仪表（V、I、f、φ、S、P、Q等）校准； 基本测试功能 1)谐波测试 2)故障回放测试 3)交流继电器测试 4)直流继电器测试 5)距离保护测试 6)差动保护测试 7)母线差动保护测试 8)低周减载、低压减载测试 9)电流反时限特性测试 10)备自投装置测试 11)同期测试 12)系统震荡模拟测试 13)发变组测试 14)地铁直流保护测试 15)铁路牵引变保护测试 3.特殊测试功能 特殊测试功能用户与制造厂商定。
合计（元）：
|  |  | 报价公司（公司名称）： |  |  | 联系人： |  | 联系电话：